Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej w ilości i asortymencie określonym w formularzu asortymentowo-cenowym, będącej na wyposażeniu szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, przychodni SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńska 35-39 oraz w przychodni SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych stanowiących własność Zamawiającego (lub użytkowanego przez Zamawiającego) zgodnie z wytycznymi producenta, instrukcjami serwisowymi i dokumentacja Techniczno – Ruchową w ilości i asortymencie określonym w załączniku do umowy.

- Usługa polegać ma na wykonaniu przeglądów technicznych, konserwacji, oceny stanu technicznego urządzeń medycznych, kalibracji oraz wykonanie ekspertyz technicznych aparatury medycznej zleconych przez Zamawiającego.

- Przegląd i konserwacja sprzętu medycznego dokonana zostanie w celu uzyskania potwierdzenia jego sprawności technicznej i braku przeciwwskazań do dalszej eksploatacji.

- Przez konserwacje aparatury i sprzętu medycznego należy rozumieć wykonanie czynności o charakterze prewencyjnym w formie obsługi okresowej mającej na celu podtrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzenia oraz wymianę elementów zużywalnych takich jak uszczelki, smary, żarówki, lampi sygnalizacyjne itp.

- Przegląd i konserwacja obejmują w szczególności czynności:

a) wymianę materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych takich jak uszczelki, rolki filtry, żarówki, smary itp.

b) sprawdzanie i czyszczenie elementów aparatury oraz dróg chłodzenia, wentylacji.

c)sprawdzanie instalacji (w tym elektrycznych, zasilania itp.)

d)kontrola sprawności zaworów

e)regulacja (prawidłowe nastawy) wymaganych przez producenta parametrów,

f) kalibracje czujników

g) upgrade i/lub update oprogramowania,

h) legalizacje/walidację (jeżeli dotyczy) i przedstawienie odpowiednich świadectw

- Zamawiający nie ma obowiązku zlecania przeglądu technicznego całej aparatury wymienionej w załączniku do umowy w trakcie trwania umowy bez podawania przyczyn.

- Każdorazowy przegląd i/lub konserwacja zostaną udokumentowane stosownym wpisem do do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu (paszport techniczny) oraz sporządzeniem raportu serwisowego zawierającego co najmniej następujące informacje:

- datę wykonania przeglądu technicznego i/lub konserwacji

- nazwę aparatu, model, producent, numer seryjny oraz miejsce użytkowania

- dostrzeżone usterki oraz ich przyczynę (jeżeli jest to możliwe do ustalenia)

- rodzaj wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych

- informacje o urządzeniu (mierniku), którym zostały wykonane pomiary oraz o mierzonych parametrach i wartościach

-stan urządzenia po wykonaniu przeglądu i/lub konserwacji, opisu ze wskazaniem czy sprawdzany aparat jest sprawny/niesprawny i dopuszczony do dalszej eksploatacji, zalecenia w przypadku niesprawności

- date następnego przeglądu

- podpis i pieczątka osoby wykonującej przegląd techniczny

- Wykonawca każdorazowo, gdy stwierdzi w trakcie przeglądu konieczność naprawy urządzenia zgłosi ten fakt w formie pisemnej i telefonicznej lub e-mailem Zamawiającemu oraz przedstawi wycenę naprawy wraz z cennikiem niezbędnych części i kalkulacja roboczogodzin. Konieczność wymiany części zamiennych w urządzeniach Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Zamawiającym po przedstawieniu kalkulacji cenowej/kosztorysu. Wykonanie naprawy z wymianą części nastąpi wyłącznie po akceptacji pisemnej Zamawiającego.

- Wykorzystanie przedmiotu zamówienia w przypadku przeglądów technicznych, konserwacji  określa się wartość umowy.

- Miejsce wykonania usług: Szpital SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32,

Przychodnia SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńska 35-39 oraz w Przychodnia SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43

- ZAMÓWIENIE OBEJMUJE 41 PAKIETÓW:

Pakiet 1 – RTG przegląd

Pakiet 2 – RTG Testy Specjalistyczne

Pakiet 3 – Gastroskopy i kolonoskopy

Pakiet 4 – Respiratory

Pakiet 5 – Aparaty do znieczuleń

Pakiet 6 – Skanery RTG

Pakiet 7 – Myjnie/dezynfektory do endoskopów elastycznych

Pakiet 8 – Wieża atroskopowa

Pakiet 9 – Maceratory

Pakiet 10 – Holtery I

Pakiet 11 – Holtery II

Pakiet 12 – Diatermie

Pakiet 13 – USG I

Pakiet 14 – USG II

Pakiet 15 – EEG

Pakiet 16 – Panele nadłóżkowe

Pakiet 17 – Pompy infuzyjne

Pakiet 18 – Pompy do żywienia dojelitowego

Pakiet 19 – Kardiomonitory

Pakiet 20 – Łóżka, wózki, stoły operacyjne, fotel ginekologiczny

Pakiet 21 – Lampy zabiegowe

Pakiet 22 – Lampy bakteriobójcze

Pakiet 23 – Elektrokardiografy

Pakiet 24 – Defibrylatory

Pakiet 25 – Ssaki

Pakiet 26 – Pulsoksymetry

Pakiet 27 – Kapnografy

Pakiet 28 – Respiratory transportowe

Pakiet 29 – Negatoskopy

Pakiet 30 – Myjnia do butów

Pakiet 31 – Urządzenia do prób wysiłkowych

Pakiet 32 – Urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania

Pakiet 33 – Laboratorium

Pakiet 34 – Urządzenia okulistyczne

Pakiet 35 – Myjnia-dezynfektator do kaczek i basenów

Pakiet 36 – Miroskopy

Pakiet 37 – Przychodnia MSWiA ul. Grabiszyńska

Pakiet 38 – Przychodnia MSWiA Jelenia Góra

Pakiet 39 – Urządzenia Stomatologiczne

Pakiet 40 – Dział usprawniania leczniczego

Pakiet 41 – Przegląd źródeł i punktów poboru gazów medycznych

- WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury oraz sprzętu medycznego (wyszczególnionego w Załączniku 3) z zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych Dz. U. 2020r., poz. 186, oraz wytycznymi serwisowymi producenta urządzeń.

- W ramach przeglądu i konserwacji Wykonawca dokona wymiany elementów zużywalnych, takich jak uszczelki, smary, lampki sygnalizacyjne itp. oraz materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu jako niezbędny pakiet serwisowy wymagany dla danego cyklu przeglądu (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający wymaga w ramach przeglądu, zebrania informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, oględzin aparatu, usunięcia zauważonych usterek nie wymagających dużego nakładu pracy oraz użycia części zamiennych, regulacji i pomiarów kontrolnych, sprawdzenia działania aparatu, legalizacji jeżeli jest ona wymagana, kalibracji oraz regulacji wymaganej przez producenta i obowiązujące w tym zakresie przepisy, wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń podłączanych do sieci elektrycznej, zgodnie z normą PN-EN 62353 lub inną równoważną dla wymogów danej aparatury oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu.

- Podczas wykonywania przeglądu technicznego pracownik serwisu sprawdzi kompletność dokumentacji urządzenia oraz uzupełni ewentualne braki.

- Wykonawca wystawi certyfikat bezpieczeństwa na aparaturę po przeglądzie technicznym z uwzględnieniem danych urządzenia pomiarowego, które zostało wykorzystane do wykonania usługi oraz dokona wpisu, potwierdzającego przegląd w paszporcie technicznym urządzenia,

- Protokół/ raport serwisowy/ karta pracy z przeprowadzonego badania technicznego zawierać winna: datę wykonania przeglądu technicznego, informacje o urządzeniu (mierniku), którym zostały wykonane pomiary, mierzonych parametrach i wartościach oraz opisu ze wskazaniem czy sprawdzany aparat jest sprawny/niesprawny i dopuszczony do dalszej eksploatacji, zalecenia w przypadku niesprawności, podpis i pieczątka osoby wykonującej przegląd techniczny.

- W ramach przeglądu Zamawiający oczekuje również, niezwłocznego usuwania możliwych do usunięcia usterek i awarii, niewymagających wymiany części / podzespołów, wszelkich możliwych do wykonania regulacji i kalibracji urządzeń, przywracając im sprawność, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Sprawdzania bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. Oczyszczania dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. Kasowania elektronicznych i programowych liczników czasu pracy informujących o konieczności wykonania przeglądu, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Systematycznego dokonywania wpisów o wykonanych przeglądach i konserwacjach w paszporcie technicznym aparatury. Dokonywania oceny stanu technicznego urządzeń medycznych, wystawiania pisemnych orzeczeń o stanie technicznym oraz orzeczeń w przypadku kasacji.

- Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach użytkowania sprzętu przez personel Zamawiającego.

- Usługa powinna być wykonana fachowo zgodnie z instrukcją serwisową urządzenia i zakończona testem bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych testerów wymaganych do wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz posiadać dostęp do oryginalnych części zamiennych.

- W pakiecie 2 Zamawiający wymaga wykonania testów specjalistycznych aparatury RTG zgodnie z zapisami ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r – t.j. Dz.U. 2019, poz. 1792 ze zm. Zamawiający wymaga również przesłania oryginałów sprawozdań z wykonanych testów w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- W pakiecie 41 Zamawiający wymaga wykonania przeglądów i konserwacji instalacji gazów medycznych zgonie z obowiązującymi wytycznymi producenta oraz normami dotyczącymi instalacji gazów medycznych.

- Zamawianą usługę może wykonać jedynie serwis, który posiada stosowne uprawnienia do wykonywania przeglądów danej aparatury.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje miernikami służącymi do wykonywania pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, parametrów pracy urządzeń i aparatury objętej zakresem umowy, a używane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe i testowe posiadają aktualne świadectwa homologacji i legalizacji.

- Harmonogramy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zamawiający nie ma obowiązku zlecania przeglądu technicznego całej aparatury wymienionej w załączniku 1 w trakcie trwania umowy bez podawania przyczyn.

- Zamawiający preferuje wykonanie przeglądów w jego siedzibie. Dopuszczalne jest wykonanie  usługi w siedzibie Wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu.

- Koszty dojazdu oraz transportu sprzętu i urządzeń od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

- Za wykorzystanie przedmiotu zamówienia w przypadku przeglądów technicznych, konserwacji określa się wartość umowy.